S1 MASK

Mascherina multiuso

antibatterica idrorepellente

Istruzioni d’uso e manutenzione

Distribuito da: Dental Market Srl



1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/RESISTENZA DEL TESSUTO ALLE SOSTANZE

Indumenti di protezione individuale in tessuto antibatterico

Il presente manuale di istruzioni d'uso è relativo agli indumenti realizzati con materiale che presen-  
ta caratteristiche particolari e tali da conferire ai prodotti realizzati le seguenti caratteristiche:

• Idrorepellenza • Capacità ionizzante

• Impermeabilità • Capacità termoregolabile

• Antibattericità • Possibilità di utilizzo senza stiratura dopo lavaggio

I presenti Dispositivi di Protezione Individuale, consentono di ottenere per l'utilizzatore una protezione rispetto ai prodotti che normalmente vengono utilizzati nell'ambiente di lavoro (disinfettanti, alcool, solventi, acidi ) ed inoltre rispetto ai batteri che sono presenti in quanto legati alla tipologia del lavoro ( sostanze organiche e liquidi biologici).

Gli indumenti sono: camici, casacche , pantaloni, polo, utilizzati in ambito medico, paramedico ed in   
tutte quelle situazioni operative nelle quali siano utilizzati i prodotti dai quali il camice protegge, che   
sono: alcoli, disinfettanti a base di ammoni quaternari, liquidi RX, ipoclorito; acido solforico, acido   
iperclorico, soda caustica, acido formico, (in soluzione acquosa); e negli ambienti nei quali siano presenti   
vari batteri aerodispersi o che l'operatore, nelle operazioni di pulitura di strumentario contaminato da   
sostanze organiche subisca degli schizzi di materiale infetto, per i quali il tessuto risulta essere protetti-  
vo. L'uso di questi indumenti deve sempre essere accompagnato con la conoscenza delle istruzioni   
d'uso e non esclude l'applicazione dei disciplinari igienici previsti per gli ambienti in cui viene impiegato,   
oltre all'uso, se necessario del camice per le parti del corpo non coperte dal presente capo. I capi non   
hanno una data di scadenza, ma il loro utilizzo provoca un inevitabile consumo dovuto ad agenti mecca-  
nici, ragion per cui l'utilizzatore deve valutare se l'integrità dell'indumento è sufficiente a garantirne   
l'efficacia protettiva. I capi sono costruiti in modo da non dare intralcio nei movimenti di lavoro degli   
utenti e garantiscono a questi il mantenimento di un ambiente interno con un corretto grado di umidità,   
consentendo la traspirazione. Sono stati testati e verificati anche per l'uso chirurgico (prova del Linting   
e del Particellato), pertanto assicurano il livello di igiene richiesto dalla norma UNI EN 13795-2:2009 sulla   
generazione di particelle in stato secco, i coefficienti di Linting e di Particellato risultano ben al di sotto   
del limite imposto dalla norma. Pertanto possono essere usati nelle sale operatorie e negli ambienti ove   
sia richiesta tale caratteristica (laboratori di microbiologia genetica, elettronica ecc ... ). E' stato inoltre   
dimostrato dal laboratorio analisi dell'USL di Trento, attraverso doppia analisi comparativa in ambiente   
operativo, come la conta batterica dopo una giornata di lavoro sia inferiore fino al 95% rispetto ai normali   
capi di abbigliamento in cotone. Questo tutela maggiormente il paziente dal rischio di contaminazione   
crociata e gli operatori dal rischio di infezione per la riduzione della carica microbica totale presente sul   
capo.

2. USO DELLE PRESENTI ISTRUZIONI

Leggere con molta attenzione

Il simbolo sopra riportato indica la necessità di aumentare il grado di attenzione, in particolare nella

lettura delle presenti indicazioni che forniscono informazioni ed avvertenze per un corretto   
 tutilizzo del camice e per il suo mantenimento. Le istruzioni accompagnano sempre il prod-  
 otto, anche in forma ridotta ed in riferimento ai criteri di sicurezza nell'utilizzo dello stesso. Le istruzioni devono essere rispettate e fatte rispettare per garantire la sicurezza sul lavoro in relazione all'utilizzo del capo. Un mancato rispetto delle istruzioni o un rispetto parziale e inadeguato può esporre l'utente ed i suoi colleghi a rischi per i quali il camice è stato progettato e costruito; può inoltre causare un deterioramento precoce dei trattamenti speciali per la repellenza.

3. CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda la struttura e l'utilizzo di materiali adeguati, alle seguenti condizioni:

1) La garanzia è valida per un periodo di sei (6) mesi, viene data sulle cuciture, sulla buona fabbricazione del tessuto e del prodotto.

2) La garanzia sull'idrorepellenza è limitata ad un massimo di 50 lavaggi in acqua a 40°C o 20 lavaggi a   
60°C oppure in presenza di lavaggio con ipoclorito per tessuti. L'idrorepellenza può essere comunque   
ripristinata presso una comune lavanderia anche a cura dell'utente. Il ripristino della repellenza presso la   
lavanderia non è certificabile, mediamente può durare dai 15 ai 20 lavaggi, ma si rende necessario in   
questo caso la verifica della repellenza da parte dell'utente (depositare qualche goccia di acqua sul tessu-  
to e verificare che questa scivoli sul tessuto senza bagnarlo). Il contatto con la soda caustica, può com-  
promettere l'idrorepellenza con effetto immediato, pertanto dopo il contatto con gli acidi è bene verifi-  
care l'idrorepellenza al fine di constatarne la buona integrità per una protezione successiva. Il primo   
contatto con gli acidi fortemente aggressivi quali soda caustica oltre il 90% e perossido di idrogeno al   
130%, fa cessare il periodo di garanzia in quanto l'articolo in questi casi particolari protegge l'operatore   
una sola volta (salvo verifica diretta per il riutilizzo). La protezione è data dalla membrana impermeabile.

3) La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire o riparare a propria discrezione il prodotto.

4) Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione.

5) Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.

6) Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto.

7) La garanzia decade qualora siano apportate modifiche al prodotto, escluse quelle necessarie per even-  
tuale adattamento di taglia (ad esempio la regolazione lunghezza pantalone).

8) La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo-  
del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia es: strappo o eccesso di usura, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso. Non comprende inoltre un uso improprio e il produttore non si assume alcuna responsabilità per contaminazioni o ustioni dell'operatore, il quale dev'essere sempre ben informato sull'uso del presente camice e sul suo utilizzo corretto congiuntamente ad altri dispositivi di protezione (i capi vanno usati solo da personale addestra-  
to per le mansioni che deve svolgere).

9) Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella   
rivendita o nell'utilizzo extra CEE, dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato   
venduto.

10) Il prodotto difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la sostituzione verrà addebitata all'acquirente.

AVVISO: Qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1) Tipologia. 3) Descrizione dettagliata del problema.

2 ) Data di acquisto 4) Nr. Di lotto di produzione

4. ASSISTENZA TECNICA

La ditta DG SRL rimane a disposizione del Committente per qualsiasi tipo di richiesta

5. CERTIFICAZIONI:

PRODOTTO CERTIFICATO



6. AVVERTENZE DI SICUREZZA

6.1 Generalità

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può creare gravi danni all'utilizzatore ed a chi gli sta vicino. Un uso scorretto fa venire meno le prestazioni del prodotto e fa decadere ogni diritto di garanzia.

6.2 Utilizzo normale

La parte interna del tessuto è rivestita di particelle di argento, queste realizzano l'azione biocida come dimo-  
strato dal test effettuato secondo la norma UNI EN ISO 20743:2007 sullo Staphilococcus aureus (ATCC6538). Si   
ha quindi una eccellente riduzione dei microorganismi responsabili degli odori della sudorazione, pertanto è   
consigliabile indossarlo a diretto contatto della pelle senza alcun indumento sotto di esso. In questo modo si   
ottiene anche l'azione termoregolante del tessuto ed il miglior comfort dell'operatore. Il normale utilizzo dei   
capi a cui fa riferimento il presente manuale prevede che sia indossato da personale medico e paramedico   
addestrato, e applicato all'interno degli studi dentistici e degli ambulatori, nonché in tutti gli ambienti nei quali   
siano utilizzati i prodotti dai quali il camici protegge, che sono: alcoli, disinfettanti a base di ammoni quaterna-  
ri, liquidi RX, ipoclorito; acido solforico, acido iperdorico, soda caustica, acido formico in soluzione acquosa;   
ecc ... , e negli ambienti nei quali siano presenti vari batteri aerodispersi o che l'operatore, nelle operazioni di   
pulitura di strumentario contaminato da sostanze organiche subisca degli schizzi di materiale infetto, per i   
quali il tessuto dei capi risulta essere protettivo. Gli indumenti devono essere lavati con i normali detersivi,   
utilizzando le lavatrici e non necessitano di stiratura.

In caso ricevano spruzzi di liquidi sia organici che chimici o di sintesi, è opportuno assorbire prima le macchie con materiale assorbente ( scottex ) e poi lavare la zona con acqua per asportarne le quantità residue rimaste sul tessuto dei capi. La parte interna del davanti del capo e le maniche, ha la membrana impermeabile che non fa passare i liquidi, questo assicura la protezione del corpo evitando che sostanze contaminate o corrosive vadano a contatto della pelle.

La parte sul retro invece non ha la membrana impermeabile per consentire una miglior traspirazione e   
comfort per l'operatore. Attenzione a non far assorbire acidi e sostanze chimiche al tessuto attraverso pres-  
sioni su di esso esercitate, questo è si idrorepellente e quindi fa scivolare via i liquidi, ma se pressati fanno   
comunque bagnare il tessuto esterno macchiandolo in modo permanente. La parte interna del corpo rimane   
invece protetta e asciutta grazie alla membrana impermeabile . In caso si debbano rimuovere sostanze aggres-  
sive per la pelle o sostanze organiche è indispensabile utilizzare guanti protettivi ed evitare qualsiasi contatto   
a mani nude con gli strumenti utilizzati per la pulizia. I materiali rimossi con stracci, salviette o altri strumenti   
vanno smaltiti come rifiuti speciali.

Gli indumenti vanno lavati quando se ne ravvede la necessità e con la periodicità di un normale capo di lavoro.   
Gli indumenti lisi o strappati devono essere sostituiti, per evitare che nelle zone danneggiate venga meno la   
capacità di protezione. Durante l'utilizzo del camice evitare il contatto delle mani con gli occhi ed il viso.

AVVERTENZE

• L'idrorepellenza può permanere fino a 50 lavaggi, ma può essere ripristinata portando il capo in lavanderia.

• Il capo va ripulito in acqua fredda per evitare con il calore di fissare le sostanze organiche eventualmen-  
te presenti.

• Lavare preferibilmente al di sotto dei 40°C per conservare più a lungo l'idrorepellenza e per   
evitare di cuocere i microorganismi sul tessuto stesso e macchiarlo in modo indelebile. Il lavaggio   
con il normale detersivo che si attiva già a 30°C normalmente presente sul mercato, su questo   
particolare tipo di tessuto, è in grado di eliminare la maggior parte delle macchie. Per il lavaggio   
possono essere utilizzati i normali additivi disinfettanti per lavatrici riferiti ai tessuti, che si trovano   
normalmente in commercio ( napisan, omino bianco, mezzo bicchiere di candeggina ecc. ) purché usati   
in acqua fredda. Non usare candeggina pura per bagnare a fondo il tessuto, perderebbe velocemente   
l'idrorepellenza . Si ricorda che il tessuto stesso ha e cacia biocida grazie alle particelle in argento in   
esso ssate in modo permanente.

Per l'uso chirurgico il capo va imbustato e sterilizzato in Autoclave dopo il lavaggio come previsto dalle direttive di igiene. Se il capo è sporco di sangue o sostanze organiche, questo va lavato ad una temperatura di massimo 40°C. Il lavaggio in acqua calda, oltre i 40°C, provoca una colorazio-  
ne giallognola e permanente a tutto il capo.

• Se richiesto dagli utilizzi operativi, gli indumenti possono essere sottoposti a sterilizzazione in autoclave a 134°C.

• In caso si ricevano spruzzi di sangue o materiale organico, e si voglia proseguire il lavoro durante   
la giornata senza cambiare il capo, tamponare con materiale assorbente e poi lavare con telo   
bagnato in acqua fredda. Si deve poi disinfettare la parte contaminata, successivamente al lavag-  
gio parziale anche con capo indossato, con disinfettanti la cui composizione chimica abbia almeno   
2/3 di alcol etilico e 1/3 di isopropilico con ammoni quaternari e attivatori di riconosciuta e cacia   
HIV-HBV-HCV battericida, fungicida, tubercolicida. Non utilizzare disinfettanti a base di alcol butilico,   
xilene, cloridrati, fenoli, ne farebbero perdere rapidamente l'idrorepellenza e lo potrebbero   
macchiare. La protezione è data dalla membrana impermeabile che impedisce il passaggio dei liquidi.

• In caso di contatto col silicone, attendere che questo si secchi senza toccarlo altrimenti si macchia   
indelebilmente, asportare poi la pellicola secca che si forma e nei 4-5 lavaggi successivi l'alone   
creato dal silicone stesso tende a scomparire. Gli adesivi per siliconi invece macchiano il tessuto.

• Il capo utilizzato in ambito sanitario, va sottoposto al protocollo di sterilizzazione previsto dall'Istituto Superiore della Sanità, quindi subito dopo l'uso in ambiente sanitario, se questo è stato contaminato da sostanze organiche o uidi corporei, va sottoposto alla decontaminazione come previsto dal D.M. 28 settembre 1990. Il capo va quindi immediatamente nebulizzato con disinfettanti la cui composizione chimica abbia almeno 2/3 di alcol etilico e 1/3 di isopropilico con ammoni quaternari e attivatori di riconosciuta e cacia HIV-HBV-HCV battericida, fungicida, tubercolicida;

lasciare agire il disinfettante per 1 minuto e attendere 3-5 minuti a nché sia perfettamente asciutto, quindi imbustarlo in sacchetto preferibilmente sigillato e portarlo al lavaggio (nel caso si usi una lavanderia esterna, informare la stessa di maneggiare con le protezioni di sicurezza per il materiale potenzialmente contaminato e lavare separatamente da altri capi). Il capo pulito, se richiesto dalle esigenze chirurgiche, va poi imbustato e sterilizzato in autoclave idonea a garantire la distribuzione delle spore eventualmente presenti.

6.3 UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

Oltre al normale utilizzo del camice e delle sue singole parti in ambito medicale, non è consentito nessun altro impiego.

In particolare il camice non può essere utilizzato come barriera protettiva per agenti aggressivi non previsti tra quelli indicati nelle note informative fornite dal fabbricante.

Il capo non costituisce protezione nei confronti di azioni meccaniche di alcun tipo e la sua resistenza meccanica è funzionale alla sua natura di indumento o copertura e non allo scopo di protezione. Il prodotto non può essere impiegato in forme o per realizzare protezione o indumenti di tipo diverso da quelli previsti dal fabbricante, qualsiasi manomissione o alterazione oltre a porre il prodotto al di fuori della garanzia ne altera le caratteristiche di protezione.

7. CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Il materiale prima dell'utilizzo deve essere conservato con le seguenti modalità

• All'interno del suo involucro

• Protetto da agenti esterni di qualsiasi tipo che ne possano alterare le caratteristiche prestazionali

• Lontano da fonti di calore o amme

Dopo l'uso, a fine giornata, se non è visibilmente sporco, il camice usato in ambito sanitario va disinfetta-  
to nebulizzando con disinfettanti la cui composizione chimica abbia almeno 2/3 di alcol etilico e 1/3 di   
isopropilico con ammoni quaternari e attivatori (tipo SD METASYS) di riconosciuta efficacia   
HIV-HBV-HCV battericida, fungicida , tubercolicida ; lasciare agire il disinfettante per 1 minuto e attende-  
re 3-5 minuti affinché sia perfettamente asciutto e riposto in modo da non venire a contatto con la pelle   
o con parti interne dei normali indumenti indossati dagli addetti. Tenere sempre separati gli abiti civili da   
quelli di lavoro! Per il lavaggio si possono utilizzare le normali procedure a meno che non esistano disci-  
plinari specifici nei vari ambienti di lavoro. Nella fase di trasporto e prima del lavaggio evitare che il capo   
venga a contatto con oggetti di uso domestico, indumenti di normale impiego, parti del corpo scoperte.   
Tenere il capo non pulito lontano da persone, animali o cose alle quali possano essere trasferiti sostanze   
o batteri presenti sulle superfici esterne. Trasportare il capo dal luogo di lavoro a quello di lavaggio in   
contenitori o sacchetti possibilmente chiusi se non sigillati.

Evitare nel modo più assoluto il contatto tra il capo da pulire con cibi e bevande. Tenere lontano daibam-  
bini.

8. TRASPORTO

Il prodotto deve essere trasportato con l'imballo originale o con contenitori che non ne alterino le caratteristiche, durante il trasporto deve essere protetto da polvere o altri elementi che possano alterar-  
ne le condizioni funzionali.





9. SMALTIMENTO

Lo smaltimento del prodotto deve essere a dato a ditte specializzate per i ri uti speciali e smaltito secondo le leggi vigenti

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Tessitura: nelle fasi di tessitura , tintoria, laminazione a caldo, accoppiamento dei tessuti, viene di volta in volta veri cata visivamente la qualità del prodotto nelle sue singole fasi di lavorazione. Al termine delle operazioni e durante le fasi di bobinatura del tessuto nito e pronto per l'imballaggio , il tessuto viene campionato e veri cato nell'idrorepellenza, nell'impermeabilità e nel peso, requisiti essenziali per il camice Viene quindi fatto scorrere su un visore retroilluminato per l'esame visivo e totale di eventuali difetti di tessitura e lavorazione, quindi viene avvolto in bobine e chiuso con cellophane, viene inserito in ogni bobina il packing list con l'elenco dei difetti lievi e gravi riscontrati, viene segnalato in quale punto della bobina si trovano per facilitare il taglio e lo scarto al reparto di taglio e confezionamento. Ogni lotto di bobine prodotto viene identi cato da un lotto seriale.

Confezione: l'ordine di produzione per la realizzazione del prodotto nito, viene elaborato da un software



dedicato per il taglio del tessuto, il tessuto viene steso a più strati e verificato visivamente per eliminare   
le sezioni difettose, quindi viene tagliato nelle diverse sagome che compongono i vari articoli richiesti   
dall'ordine. I pezzi tagliati passano poi al reparto cucitura, qui vengono usati particolari aghi e filo e si   
confeziona l'articolo richiesto, viene cucita l'etichetta con la taglia, l'etichetta con il logo aziendale,   
l'etichetta della composizione tessuto e l’etichetta del lotto, si effettua quindi il primo controllo dell'o-  
peratore sulla buona esecuzione. I capi confezionati passano poi al reparto stiratura e imballaggio. Qui   
vengono vaporizzati e verificati integralmente uno per uno, se il controllo risulta positivo, si procede ad   
accludere i cartellini dei vari tessuti che compongono il tessuto, e come approvazione di controllo quali-  
tà si attacca l'etichetta con indicato il codice articolo, la descrizione, la taglia, l'anno e il lotto di produzio-  
ne.Il tutto viene poi imballato in una busta di plastica trasparente e riposto in scatole di cartone.

SCHEDA TECNICA

Riepilogo risultati UNI EN 14126:2004

Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO 16604). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |  |  |
| Pressione idrostatica |  |  |  |  |  |  |
| Risultati | 20 kPa - Conforme classe 6 | | | | | |

Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenen-  
ti liquidi contaminati (ISO 22610). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |  |  |
| Tempo di passaggio t |  |  |  |  |  |  |
| Risultati | t >75 - Conforme classe 6 | | | | | |

Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati (ISO 22611 ). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |
| Rapp. di penetrazione log |  |  |  |
| Risultati | log > 5 - Conforme classe 3 | | |

Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate (ISO 22612). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |
| Penetrazione log ufc |  |  |  |
| Risultati | Log ufc S 1 - Conforme classe 3 | | |




RIEPILOGO RISULTATI UNI EN 14325:2005- UNI EN 13034.2009

Determinazione delle variazioni dimensionali (30°C) (UNI EN 25077 :1996)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisiti | max ± 3% tessuto I max ± 5% maglia | Conforme |
| Risultati | lunghezza: -1.5 % / larghezza: -0.5 % |

Resistenza allo scoppio (Uni EN ISO 13938-1 ). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |  |  |
| Resistenza a  perforazione |  |  |  |  |  |  |
| Risultati | 445 kPa - Conforme classe 4 | | | | | |



Resistenza all'abrasione (uni en 530:1996 metodo 2). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |  |  |
| Numero di cicli |  |  |  |  |  |  |
| Risultati | > 2000 - Conforme classe 6 | | | | | |

Resistenza a trazione delle cuciture (ISO 13935-2:2001 ). Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |  |  |
| Forza di trazione |  |  |  |  |  |  |
| Risultati | N 400 - Conforme classe 5 | | | | | |

Resistenza alla penetrazione di liquidi uni en 6530/05 (Classi cazione en 14325). Per la resistenza alla penetra-  
zione la classe 2 deve essere raggiunta per almeno uno dei reagenti chimici speci cati. Per la repellenza dei   
liquidi la classe 3 deve essere raggiunta per almeno uno dei reagenti chimici. Dopo 5 cicli di lavaggio a 40°c.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |
| Penetrazione |  |  |  |
|  | 0.3% - Conforme classe 3 | | |
|  | 0.0% - Conforme classe 3 | | |
|  |  | | |
|  | 5.2% - Conforme classe 1 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |  |
| Repellenza |  |  |  |
|  | 99.0% - Conforme classe 3 | | |
|  | 99.6% - Conforme classe 3 | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Ulteriori prove:

R.d.P. 1000979 del Centro Tessile Cotoniero S.p.a.: teli chirurgici, tute e camici per blocchi operatori.   
Generazione di particelle in stato secco (Linting). Norma prodotto UNI EN 13795-2:2009 norma di prova   
ISO 9073-10:2003 + UNI EN 13795-2:2009 Linting e Particellato, coe ciente di linting= 2,6 (4 valore   
max); lndex parti culate matter (1PM) = 2,4 (3,5 valore max). USL Trento prof. N. 2009.0036802 prova in   
ambiente operativo (analisi ripetuta con R.d.P. 5801915 - conferma l'eccellente riduzione microbica)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametro | Camice in cotone | | Camice in tessuto  non assorbente | |
| pulito | usato | pulito | usato |
| Carica microbica totale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |